发 布

浙江省物联网产业协会

2023-XX-XX实施

2023-XX-XX发布

智慧健康养老监管终端能力要求

Capability requirements of smart health and elderly care supervision terminal

（征求意见稿）

T/ZAII XXX—2024

团    体    标    准

ICS XX.XXX

CCS XXX

目    次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 缩略语	2

5 基本要求	2

6 健康管理类智能终端能力要求	3

7 养老监护类智能终端能力要求	4

8 试验要求	5

附录A（规范性） 通信能力试验方法	8

附录B（规范性） 能力试验项目要求	10

附录C（资料性） 试验方法	11

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件中的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由浙江省经济和信息化厅、浙江省民政厅、浙江省卫生健康委、浙江省市场监督管理局提出

本文件由浙江省物联网产业协会归口。

本文件负责起草单位：浙江省物联网产业协会

本文件主要起草人：

智慧健康养老监管终端能力要求

范围

本文件规定了智慧健康养老监管终端（以下简称“智能终端”）的基本要求、健康管理类智能终端能力要求、养老监护类智能终端能力要求和试验要求。

本文件适用于智慧健康养老监管终端的设计、选型和应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4943.1—2020  音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

GB/T 13000—2010  信息技术 通用多八位编码字符集（UCS）

GB/T 19634  体外诊断检验系统 自测用血糖监测系统通用技术条件

GB/T 37964  信息安全技术 个人信息去标识化指南

GB/T 35273—2020  信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 40687—2021  物联网 生命体征感知设备通用规范

GB/T 41387—2022  信息安全技术 智能家居通用安全规范

GM/T 0024  SSL VPN技术规范

GM/T 0032  基于角色的授权与访问控制技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

管理平台 management platform

基于物联网、云计算、人工智能等技术，通过接入生命体征监测、行为监护、环境监护等设备，实现对老年人身体健康、居家安全等方面监测和预警的平台。

健康管理类智能终端 intelligent terminals for health management

具备体征指标、健康指标检测监测功能的可穿戴设备、健康监测设备。

本文件主要包含体征监测类智能终端和健康监测类智能终端。体征监测类智能终端包含但不限于体征监测雷达、智能睡眠监测带等；健康监测类智能终端包含但不限于智能血压仪、智能血氧仪、智能血糖仪等。

养老监护类智能终端 intelligent terminals for elderly care and guardianship

具备防走失、紧急呼叫等行为监护、环境监护、安全看护功能的设备。

本文件主要包含行为监护类智能终端和环境监护类智能终端。行为监护类智能终端包含但不限于智能手环、电子胸牌、跌倒监测雷达等；环境监护类智能终端包含但不限于智能门磁、智能表计、融合安防消防类产品等。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

PoE:以太网供电（Power over Ethernet）

基本要求

一般要求

智能终端应符合GB 4943.1—2022的要求。

智能终端应支持有线、无线等一种或多种通信技术。

智能终端平均失效间隔工作时间（MTBF）应不低于5000小时。

智能终端应充分考虑并尊重老年人的行为习惯和隐私权，实现智能终端使用的“无感化”。

连接能力要求

终端应具备以下连接能力的一种或多种：

无线连接能力：2G、3G、4G、5G、蓝牙、Wi-Fi、ZigBee等无线通信方式中一种或多种；

有线连接能力：RS232、RS485、CAN、电力载波PLC、以太网等总线通信方式中的一种或多种。

通信能力要求

终端应满足以下要求：

- 联网后持续收发数据的丢包率应不大于0.3%；

联网后通讯系统连接可用率应不低于99.9%，单次离线时长应不超过2min；

直接联网的部分，网络下载的速度应不低于20Kb/s；

具备断线自动重连功能；

通信能力的测试方法按附录A。

安全要求

通用安全要求

终端安全相关设计满足以下要求：

- 终端固件/软件应进行安全保护（如关闭硬件调试接口等），不应通过串口读取等常规手段从设备中提取关键代码及敏感数据；

- 终端中涉及个人信息安全的部分，宜符合GB/T 35273—2020中第5章至第10章的要求；

- 终端物理安全宜符合GB/T 41387—2022 中6.1的要求。

个人数据安全

智能终端及管理平台宜采用国产安全密码算法（如：SM1\SM2\SM3\SM4等）进行存储和传输，同时满足以下要求：

- 应对包含个人信息在内的数据进行时间序列标识，且保障时间序列不被篡改；

- 限制对个人数据的访问，并进行身份认证，认证手段宜满足GM/T 0032的要求；

- 数据传输应使用TLS1.2安全协议，以确保数据在传输过程中的安全性和完整性，传输通道宜满足GM/T 0024—2014的要求；

- 数据应通过匿名化、脱敏技术处理，数据去标识宜符合GB/T 37964的要求。

智能终端接入安全

智能终端在接入网络时，宜符合如下要求：

- 在接入网络中具有通信识别的唯一标识，并能证明其网络身份；

能基于对称密码或非对称密码的身份鉴别机制进行双向认证；

鉴别失败时，能终止当前会话，并在一定时间间隔后才能允许继续接入；

保证密钥存储和交换安全；

禁用业务需求以外的通信端口，支持制定和执行网络访问控制策略，限制对智能终端的网络访问。

气候环境适应性

工作温度应符合GB/T 40687—2021中5.6.1.1的要求，工作湿度应符合GB/T 40687—2021中5.6.1.3的要求，并满足表1的要求。

气候环境适应性

| 气候条件 | 参数 |
| --- | --- |
| 工作温度/ ℃ | 室内使用：宜0℃～40℃ |
|  | 室外使用：宜-25℃～55℃ |
| 工作相对湿度/ % | 35%～85% |
| 大气压/ kPa | 86kPa～106kPa |

健康管理类智能终端能力要求

体征监测类智能终端能力要求

通用能力要求

心率监测

应支持心率实时监测，心率监测范围40次/min～130次/min，监测误差±5次/min。

应支持心率超限报警和即时上报，并可配置超限报警阈值。

呼吸监测

应支持呼吸实时监测，呼吸监测范围呼吸监测范围8次/min～35次/min，测量误差±3次/min。

应支持呼吸超限报警和即时上报，并可配置超限报警阈值。

在床/离床监测

应支持在床/离床实时状态上报。

数据传输

应支持监测数据上传，实时数据上传周期可配置，配置区间宜为3s～300s。

其他能力要求

监测距离

顶装式体征监测雷达监测最大距离应不小于2.7米，壁装式体征监测雷达监测最大距离应不小于1.5米。

供电模式

应采用DC12V、DC5V等安全电压范围内直流低压供电，宜支持PoE供电。

健康监测类智能终端能力要求

通用能力要求

数据传输

应支持测量数据自动上传。

超限报警

应支持测量数据超限报警，超限限额可设。

其他能力要求

应符合各自产品要求。

智能血糖仪应符合GB/T 19634-2021的要求。

养老监护类智能终端能力要求

行为监护类智能终端能力要求

通用能力要求

主动报警

应支持主动报警，即时报警信息应能上报至管理平台，并通知预先设置的紧急联系人。报警信息应包含报警时间、报警位置、使用人等。

支持紧急呼叫的终端，应支持主动紧急呼叫和语音对讲，可一键呼叫至管理平台。

定位

应支持北斗、GPS、Wi-Fi、基站等一种或多种定位技术，在运动状态下宜每10min上报一次定位信息，上报周期可设置。当触发主动报警时，上报位置信息至管理平台。

采用卫星定位的终端，室外空旷处定位精度应不低于10m。采用室内定位的终端，定位精度应不低于5m。采用Wi-Fi、基站等定位技术终端，定位精度应不低于10m。

续航时间

正常使用续航时间应不小于1天，具体视定位频率而定。

低电量提醒

应支持低电量提醒功能，宜在小于20%电量时向管理平台上报低电量预警。

数据传输

应支持数据上传，实时数据上传周期可设置，宜为5min。

其他能力要求

跌倒监测

在识别对象跌倒后且5s内保持跌倒状态应即时触发报警，并通知预先设置的紧急联系人。站立到跌倒及跌倒到保持整个状态的检测准确率不应低于95%。

管理平台应能接收到报警数据并通知预设的紧急联系人，报警数据包含跌倒发生时间、跌倒发生位置、跌倒报警设备编码。

人体存在监测

应支持人体存在实时状态监测，准确率不小于95%。

环境监护类智能终端能力要求

通用能力要求

报警功能

根据终端产品功能，应能实现事件监测触发报警和超阈值报警等数据即时上报。当触发事件，应能主动上报信息至管理平台。

事件有为门磁的开门关门事件、防撬等事件报警，燃气超阈值报警，水浸、烟感、温度传感器报警事件。

上报周期

应支持定时上报功能，宜每30min上报一次信息，上报周期应可设置。

使用寿命

寿命到期后应能进行本地指示并上报管理平台。

试验要求

试验环境

除非另有规定，试验均在以下条件下进行：

温度：15℃～35℃；

相对湿度：25%～75%；

大气压：86 kPa～106 kPa；

被试验的智能终端数量不少于2台。

能力试验内容

体征监测类智能终端

心率监测

将智能终端安装于6.1.2.1的最大监测距离，按照管理平台监测要求设置报警阈值，使被测者的心率超过设置的阈值，查看管理平台是否报警，测试5次，应符合6.1.1.1的要求。

呼吸监测

将智能终端安装于6.1.2.1的最大监测距离，按照管理平台监测要求设置报警阈值，使被测者的呼吸次数超过设置的阈值，查看管理平台是否报警，测试5次，应符合6.1.1.2的要求。

数据传输

检查管理平台是否支持数据上传周期配置，配置区间是否符合，配置后进行数据检查，结果应符合6.1.1.4的要求。

供电模式

检查产品说明书产品要求，供电应符合6.1.2.2的要求。

健康监测类智能终端

检查管理平台上报测量数据，应符合6.2.1.1的要求。

检查管理平台超限报警数据，并进行超限报警设置；查看管理平台数据的超限报警设置，并检查报警数据，应符合6.2.1.2的要求

行为监护类智能终端

主动报警

按终端使用要求进行正常使用，使用主动报警功能，测试10次，应符合7.1.1.1的要求。使用紧急呼叫功能，查看管理平台是否能收到测试者的主动呼叫，是否能和测试者进行语音对讲，应符合7.1.1.1的要求。

定位

按终端使用要求进行正常使用，检查管理平台上报数据，记录上报周期，检查管理平台是否可对周期进行配置，应符合7.1.1.2的要求。

按终端使用环境要求进行正常使用，查看管理平台收到的位置信息与实际位置偏离，测试10个不同位置，应符合7.1.1.2的要求。

续航时间

按终端使用要求进行正常使用，按一般预设周期正常使用，续航时间，应符合7.1.1.3的要求。

低电量提醒

当电量低于20%或按照产品说明书标称时，查看管理平台是否能收到低电量预警信息，应符合7.1.1.4的要求。

数据传输

检查管理平台是否支持数据上传周期配置，配置区间是否符合，配置后进行数据检查，结果应符合7.1.1.5的要求。

环境监护类智能终端

报警功能

根据终端产品功能，触发事件监测触发报警和超阈值报警，检查管理平台上报数据，应符合7.2.1.1的要求。

上报周期

检查管理平台上报数据，并进行上报周期配置，查看管理平台数据的上报周期，应符合7.2.1.2的要求。

（规范性）
通信能力试验方法

测试条件

无线通信测试

采用Wi-Fi技术测试

使用Wi-Fi通信的终端，测试条件如下：

- 测试用路由器、终端位于同一测试房间，终端分布于路由器半径5m范围内；

在测试房间内测得的同频Wi-Fi干扰信号RSSI值均小于-65dBm；

测试路由器下的不运行视频播放等高流量应用，路由可用上下行速率不低于1Mb/S。

蓝牙或ZigBee、SigMesh技术测试

使用蓝牙或ZigBee、SigMesh等技术通信的终端，测试条件如下：

- 辅助及其他工具APP不运行其他占用内存应用，不播放视频或其他高流量应用；

使用蓝牙传输的辅助工具或者APP与终端距离不超过10m，不应有遮挡物；

辅助工具或终端能正常接收信号

采用2G、3G、4G、5G等广域网技术测试

支持2G、3G、4G、5G等广域网技术通信的终端，测试条件如下：

- 终端应当挂载相应天线，并确保广域网通信信号强度和连接质量；

终端应当确保运营商的SIM卡可以正常工作，流量包不小于1GB；

终端应当结合设备结构和材料使用情况，确保天线不被物理隔离导致信号屏蔽。

有线通信测试条件

支持RS485、CAN、以太网、PLC等总线通信技术通信的终端，测试仪器应当支持对应接口，并配备上位机进行升级业务配置。

通信能力测试

丢包率测试

终端联网或连接指定的辅助工具后，使用厂商提供的工具或指令集，以一定或厂家声称的周期发送指令并监控应答，各发送5000个数据包，检查丢包率是否满足5.3中a）的要求。

连接可用率测试

被监测的终端数量应不少于5台，所有设备的总监测时间累计应不少于500 h。终端联网或连接指定的辅助的移动终端后，后台记录统计离线事件发生的次数和时间，并计算系统连接可用率，应满足5.3中b）的要求。

下载速度测试

终端联网或连接指定的辅助升级终端后，通过工具或指令集触发数据持续下载，至少持续60s，并监控下载速率，应满足5.3中c）的要求。

重连能力的测试

在终端或其指定的辅助升级终端联网后，关闭其电源，等待30s后重新开启电源，待其自动完成重新连接后，检查功能是否满足5.3中b）的要求。

采用非运营商网络的终端在联网后，关闭上一级网络设备的电源，等待30s后重新开启电源，待上一级网络设备正常工作后，再等待30s，检查终端是否在线，检查功能是否满足5.3中b）的要求。

（规范性）
能力试验项目要求

智能终端能力试验项目如表B.1所示。

能力试验项目要求表

| 序号 | 章条号 | 试验项要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 5.1 一般要求 | ◎ | - 供应商提供证明材料作为报告附录。 |
| 2 | - 5.2 连接能力要求 | - √ | - 供应商提供证明材料作为报告附录。 |
| 3 | - 5.3 通信能力要求 | √ | 详见附录A要求。 |
| 4 | - 5.4 安全要求 | - ◎ | - 如厂家有做过相关认证，提供厂家相关材料作为报告附录。 |
| 5 | - 5.5 气候环境适应性 | - √ | - 按厂家提供的声称测试检测。 |
| 6 | - 6.1.1.1 心率监测 | - √ | - 准确性参考附录C.1.1要求执行。可用性按8.2.1.1要求执行。 |
| 7 | - 6.1.1.2 呼吸监测 | - √ | - 准确性参考附录C.1.2要求执行。可用性按8.2.1.2要求执行。 |
| 8 | - 6.1.1.3 在床/离床监测 | - √ | - 参考附录C.1.3。 |
| 9 | - 6.1.1.4 数据传输 | - √ | - 见8.2.1.4。 |
| 10 | - 6.1.2.1 监测距离 | - √ | - 不单独检测，最大距离测试检验。 |
| 11 | - 6.1.2.2 供电模式 | - √ | - 针对产品说明书声称范围测试检验。 |
| 12 | - 6.2.1.1 数据传输 | - √ | - 见8.2.2。 |
| 13 | - 6.2.1.2 超限报警 | - √ | - 见8.2.2。 |
| 14 | - 6.2.2 其他能力要求 | - ◎ | - 根据供应商提供的证明材料作为报告附录。 |
| 15 | - 7.1.1 主动报警 | - √ | - 见8.2.3.1。 |
| 16 | - 7.1.2 定位 | - √ | - 见8.2.3.2。 |
| 17 | - 7.1.3 续航时间 | - √ | - 可按高于标准要求的声称最大续航时间测试检验。 |
| 18 | - 7.1.4 低电量提醒 | - √ | - 见8.2.3.4。 |
| 19 | - 7.1.5 数据传输 | - √ | - 见8.2.3.5。 |
| 20 | - 7.1.2.1 跌倒监测 | - √ | - 参考附录C.2.1要求执行。 |
| 21 | - 7.1.2.2 人体存在监测 | - √ | - 参考附录C.2.2要求执行。 |
| 22 | - 7.2.1.1 报警功能 | - √ | - 见8.2.4.1。 |
| 23 | - 7.2.1.2 上报周期 | - √ | - 见8.2.4.2。 |
| 24 | - 7.2.1.3 使用寿命 | - ◎ | - 仅按照供应商提供的相关方法进行补充测试检测。 |
| √为必检项；◎可提供证明满足。 |  |  |  |

（资料性）
试验方法

体征监测类智能终端

心率监测

将智能终端安装于6.1.2.1的最大监测距离，测试者分别采用仰卧、侧卧、趴卧等方式穿戴多参数心电监护仪，保持均匀呼吸，两min后，记录终端上位机显示的心率数值，同时记录多参数心电监护仪的心率数值，每隔10s记录一次，连续记录2min，每个姿势至少记录5组数据，试验结果应符合6.1.1.1的要求。

多参数心电监护仪

呼吸监测

将智能终端安装于6.1.2.1的最大监测距离，测试者分别采用仰卧、侧卧、趴卧等方式穿戴多参数心电监护仪，保持均匀呼吸，2min后，开始记录终端上位机显示的呼吸数值，同时记录多参数心电监护仪的呼吸数值，每隔10s记录一次，连续记录2min，每个姿势至少记录5组数据，试验结果应符合6.1.1.2的要求。

在床/离床监测

将智能终端安装于6.1.2.1的最大监测距离，床体清空1min，测试者静躺在床上，查看体征监测类智能终端上位机是否显示“有人”，测试者离开床位，查看体征监测智能终端上位机是否显示“无人”，测试5次，试验结果应符合6.1.1.3的要求。

行为监护类智能终端

跌倒监测

在跌倒监测雷达的监测范围内平均选取十个点，先清场20s，测试人员走向目标位置，模拟跌倒动作，每个位置测试20次，累计测试不少于1000次，记录实际报警情况，统计识别概率，查看报警数据，试验结果应符合7.1.2.1的要求。

人体存在监测

在跌倒监测雷达监测范围内清空1min，被测者进入监测范围，观察上位机是否显示“有人”，被测者离开监测范围，观察上位机是否显示“无人”，分别测试不低于100次，统计识别概率，试验结果应符合7.1.2.2的要求。

━━━━━━━━━━━

参  考  文  献

[1]工业和信息化部、民政部、国家卫生健康委《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）》

[2]浙江省民政厅、浙江省财政厅《浙江省智慧养老院建设方案（V1.0）》《浙江省乡镇（街道）居家养老服务中心智能服务终端配置方案（V1.0）》的通知